附件2

检测机构检查问题汇总表

| 序号 | 区（市）县 | 检测机构 | 发现问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双流区 | 中大智能科技股份有限公司四川分公司 | 1.部分人员无考核、培训、授权等资料。 2.设备出入库台账运行不规范，涂层测厚仪未严格按照标准进行使用，硬度计、标准天秤使用环境不满足要求，混凝土压力机和水泥搅拌机使用不规范。 3.未实时记录试验过程，未按规定上传二维码。 4.存在出具虚假检测报告的情况。检查中发现委托单号的试块完好，有关仪器设备无原始数据、无视频监控，但已填写检测记录并出具检测报告。 |
| 2 | 双流区 | 成都德和建设工程质量检测有限公司 | 1.未按照GB-T/50123-2019配置土工击实仪。 2.防水涂料、防水卷材、土工材料检测室无湿度控制措施。 3.未能查阅视频监控系统。 4.检测合同未按年度统一编号，不合格台账不规范，无公司名称、处置情况。 5.机构无幕墙检测专项资质，已签合同承揽了幕墙检测业务。 6.个别钢筋原材力学性能检测报告，现场核实无反向弯曲样品、重量偏差钢筋样品数量不够，复核已检样品长度与原始记录不符。 7.收样台账记录已收样，收样室无对应编号的样品。 8.个别混凝土抗渗样品与其二维码显示的信息不一致。 |
| 3 | 龙泉驿区 | 四川省品正检测技术有限公司 | 1.未对设备PZ-11校准结果的符合性进行确认。 2.委托编号存在“断号”情况。 3.个别样品的原始记录显示其未按标准进行检测。 4.样品设备使用记录时间与原始记录时间不一致。 5.样品实物与样品信息不能唯一对应，委托单与样品不能唯一对应。 6.存在出具虚假检测报告的情况。检查中发现试块在收样室待检，检测报告已出具并上传检测监管系统。 |
| 4 | 武侯区 | 四川同辉建设工程质量检测有限公司 | 1.未对设备BKJ-I22多功能国标电动击实仪校准结果的符合性进行确认。 2.防水涂料、防水卷材试验室无湿度控制措施。 3.钢筋反向弯曲未按国标GB28900-2022要求进行操作。 4.抽查回弹法检测混凝土强度报告的原始记录，存在“一天内两位检测人员使用同一台回弹仪检测347个构件”的情况。 5.部分报告的回弹法检测混凝土强度每个构件对应三个测区的碳化均为同一数值。 6.收取无唯一性标识的混凝土抗渗试件。 7.未见防水卷材检测的不透水性试件留样，检查视频资料未见不透水性试验记录。 8.存在出具虚假检测报告的情况。对项目现场原位检查时，发现原构件点位处无回弹痕迹，未见碳化深度检测痕迹，无钢筋扫描检测标记。 |
| 5 | 邛崃市 | 四川朗筑质量检测有限公司 | 1.多台设备校准后未及时更新标签。 2.部分视频资料无法完整记录试验过程。 3.合同编号不连续。 4.不合格台账信息不完整，无处置情况。 5.已检砂浆抗压试件样品留置不满足要求。 6.机构无地基检测专项资质，已签合同承揽了地基检测业务。 |